| из тонкой металлической проволоки и аккуратно, избегая потери мелких частиц асфальтобетона, погружают ее в воду с температурой (25±1)°С и выдерживают в течение (10±1) мин. По прошествии заданного времени записывают массу емкости со смесью в воде как В. После этого удаляют из емкости асфальтобетонную смесь, взвешивают пустую емкость в воде при температуре (25±1)°С и записывают ее массу как С. 5. Общие указания по эксплуатации После проведения испытаний емкость для образца и вакуумную чашу протереть и просушить. Обслуживание насоса выполнять в соответствии с рекомендациями, указанными в паспорте на насос. 6. Гарантийные обязательства Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 7. Сведения о приемке Наименование: Вакуумный пикнометр ВП-10 № ___92_____ Изделие соответствует требованиям для проведения испытаний по определению водонасыщения, водостойкости и морозостойкости образцов асфальтобетона по ПНСТ 92-2016, ГОСТ Р 58406.9-2019. Претензии и замечания по работе изделия направлять по адресу: 620058, Екатеринбург пр-кт Космонавтов 101Б А/Я 25 8-800-707-01-14 nt@ntso.ru Дата выпуска __________28.05.2023г._____________ Контрольный мастер ___________________________ Дата продажи _________________________________ М. П. 1. Назначение Вакуумный пикнометр ВП-10 предназначен для проведения испытаний по определению водонасыщения образцов асфальтобетона по ПНСТ 92-2016. 2. Технические характеристики Разряжение, создаваемое вакуумным насосом - не более 3,7 кПа Параметры встряхивающего устройства: - частота вибрации - 2900±100 колебаний в минуту - амплитуда вибрации - от 0,15 до 1,0 мм (амплитуда зависит от величины груза, находящегося на столе площадки и статического момента, установленного дебалансами вибратора) - колебания – вертикально направленные - время работы – устанавливается таймером Параметры вакуумного сосуда: - диаметр - 265±5 мм - внутренняя высота - 190±5 мм - внутренний объем - не менее 10 литров. Электропитание установки - 220 В 50 Гц Мощность, потребляемая вакуумным насосом - не более 250 Вт Мощность, потребляемая устройства встряхивания - не более 500 Вт Габаритные размеры: - вакуумного насоса (ДхШхВ) - 350х150х270 мм - встряхивающего устройства (ДхШхВ) - 450х400х400 мм - пускового устройства (ДхШхВ) – 220х190х330 мм - вакуумной чаши с крышкой (внутр. Диаметр / внутр. Высота) - 265х200 мм Масса: - вакуумного насоса – 11 кг. - встряхивающего устройства – 35 кг. - пускового устройства – 5 кг. - вакуумного сосуда - 5 кг. - крышки вакуумного сосуда - 2 кг | Вакуумный пикнометр ВП-10 (нержавеющая сталь) ПНСТ 92-2016. ГОСТ Р 58406.9-2019 . 3. Комплект поставки Вакуумная чаша из нержавеющей стали с крышкой (вакуумметр, кран Маевского, шланг 9мм с хомутами), емкость с ручкой для пробы асфальтобетона, комплект крепления: шпилька (2 шт.), шайба (2 шт.), гайка "барашек" (2 шт.), Паспорт прибора, свидетельство об аттестации. Вибропривод Вакуумный насос с фильтром водяных паров. 4. Устройство и работа Остывшую размельченную асфальтобетонную смесь засыпают в металлическую емкость с ручкой для пробы известной массы, взвешивают, записывают массу смеси как А и заливают водой, имеющей температуру (25±1)°С, так, чтобы уровень воды был не менее чем на 25 мм выше поверхности засыпанной асфальтобетонной смеси. Для облегчения удаления воздушных пузырьков допускается добавить в емкость с водой от 5 до 10 мл смачивателя. Ставят емкость в вакуумную чашу, закрывают крышкой и включают вакуумный насос. Удаляют воздух из чаши со смесью и водой, постепенно увеличивая вакуумное давление до (3, 7±0, 3) кПа [(27, 5±2, 5) мм рт. ст.]. Указанное вакуумное давление необходимо поддерживать в течение (15±2) мин, одновременно применяя вибрационное механическое воздействие для более быстрого вывода воздушных пузырьков из смеси. В том случае, если лаборатория не оборудована вибрационными устройствами, допускается энергично встряхивать чашу со смесью и водой под вакуумным давлением каждые 2 мин. По прошествии (15±2) мин вакуум сбрасывают со скоростью, не превышающей 8 кПа (60 мм рт. ст.) в 1 с. После этого снимает крышку, вынимают емкость с асфальтобетонной смесью из чаши и взвешивают в воде таким образом, чтобы уровень воды над емкостью был не менее 5 см. Для этого емкость с содержимым подвешивают с помощью подвеса |
| --- | --- |